## Vân Đồn
PHỤ LỤC
Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 28/6/2024 của Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn)
Số TT |  | Trang thiết bị mua sắm | Tên thiết bị theo các Quyết định phê duyệt định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng số 4949/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 và 2538/Qđ-UBND ngày 24/7/2020 | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú
1 | 1 | Bàn mổ đa năng | Bàn mổ | Cái | 1
Ngoài các yêu cầu sau. Đề nghị nhà cung cấp chào đầy đủ thông tin cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết khác của hàng hóa
| I | Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: theo điện lưới Việt Nam
| II | Yêu cầu cấu hình tối thiểu:
Thân bàn mổ chính gồm các phần mặt bàn kèm nệm kèm phụ kiện tiêu chuẩn : 01 bộ, bao gồm:
Bộ đỡ tay: 02 cái
Điều khiển cầm tay: 01 cái
Điều khiển trên trụ bàn: 01 cái
Khung gắn màn gây mê: 01 cái
Đai giữ bệnh nhân: 01 cái
Gối đỡ đầu: 01 cái
Tấm đỡ lưng hỗ trợ phẫu thuật khớp vai tư thế ngồi: 01 bộ
Bộ đỡ chân tư thế sản khoa: 01 bộ
Chậu chứa dịch: 01 cái
Tấm đỡ vai/ lưng: 01 bộ
Tấm đỡ thân phía trước cho nằm nghiêng: 01 tấm
Tấm đỡ tay điều chỉnh cao độ: 01 cái
Pin sạc tích hợp: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bản gốc và tiếng Việt: 01 bộ
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: nhà cung cấp chào thêm các thông số tốt hơn
Bàn mổ phù hợp cho các ca phẫu thuật từ tổng quát đến chuyên khoa
Bàn có các chức năng điều khiển điện:
- Nâng/hạ độ cao
- Nghiêng Trendelenburg/reverse Trendelenburg
- Nghiêng trái/phải
- Nâng/hạ tấm đỡ lưng
- Điều chỉnh tư thế Flex/Re-flex
- Cân bằng mặt bàn "Zero position"
Phần mặt bàn được phân thành 04 tấm đỡ: Tấm đỡ đầu, Tấm đỡ lưng, Tấm đỡ mông và Tấm đỡ chân
Bàn mổ được sử dụng vật liệu thép không gỉ có tính kháng a-xít
Bàn sử dụng đệm chống tĩnh điện
Bàn được điều khiển thông qua điều khiển cầm tay (kết nối dây) hoặc bảng điều khiển khẩn cấp ở mặt bên trụ bàn
Bàn mổ có thể điều chỉnh trượt dọc mặt bàn
Bàn mổ có cần đạp để khóa cố định bàn tại một vị trí
Kích thước tối thiểu: dài x rộng x cao (điều chỉnh được) 2000mm x 500mm x 670-1100mm ±10%
| IV | Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.
- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng
2 | 2 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chi dưới | Bộ dụng cụ phẫu thuật chi dưới | Bộ | 1
Ngoài các yêu cầu sau. Đề nghị nhà cung cấp chào đầy đủ thông tin cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết khác của hàng hóa
| I | Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
| II | Yêu cầu cấu hình tối thiểu (Các đơn vị có thể chào thêm dụng cụ hoặc dụng cụ tương đương):
| 1 | Cán dao mổ số 3, dài 12,5cm |  | Chiếc | 1
| 2 | Cán dao mổ số 4, dài 13,5cm |  | Chiếc | 1
| 3 | Kéo phẫu tích mayo-stille, thẳng, mũi tù/tù, dài 17.0 cm |  | Chiếc | 1
| 4 | Kéo phẫu tích mayo-stille, cong, mũi tù/tù, dài 17.0 cm |  | Chiếc | 1
| 5 | Kéo phẫu tích metzenbaum-nelson, cong, mũi tù/tù, dài 18,0cm |  | Chiếc | 1
| 6 | Kẹp mạch máu crile-rankin, cong, dài 16,0cm |  | Chiếc | 8
| 7 | Kẹp săng backhaus, cong, mũi nhọn, dài 13,0cm |  | Chiếc | 8
| 8 | Kẹp bông băng Foerster-Ballenger, thẳng, ngàm có khía, có khoá cài, dài 20,0cm |  | Chiếc | 2
| 9 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật phù hợp |  | Chiếc | 1
| 10 | Tấm sillicon chống xước dụng cụ, kích thước 520x230mm |  | Chiếc | 1
| 11 | Khay quả đậu, kích thước 250mm |  | Chiếc | 1
| 12 | Bát đo dung tích 25ccm |  | Chiếc | 2
| 13 | Đáy hộp đựng dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/1, vật liệu hợp kim nhôm, kích thước: 595x275x150mm |  | Chiếc | 1
| 14 | Nắp hộp đựng dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/1, kích thước 595 x 275mm, vật liệu hợp kim nhôm, màu xanh dương |  | Chiếc | 1
| 15 | Kìm mang kim mayo-hegar, ngàm răng cưa, có rãnh giữa, thẳng, dài 160mm |  | Chiếc | 1
| 16 | Kìm mang kim mayo-hegar, ngàm tungsteng carbide, cán vàng, thẳng, bước răng 0.5mm, dùng cho chỉ đến 3/0, dài 18,0cm |  | Chiếc | 1
| 17 | Kìm xoắn chỉ thép, ngàm tungsteng carbide, cán vàng, thẳng, dài 18,0cm |  | Chiếc | 2
| 18 | Kéo cắt chỉ, dây thép Universal, cán thường, một lưỡi răng cưa, nghiêng bên, cho dây mềm đường kính tới 0.4mm, dài 12,0cm |  | Chiếc | 1
| 19 | Nhíp phẫu tích Standard, 1x2 răng, thẳng, dài 16,0cm |  | Chiếc | 1
| 20 | Nhíp phẫu tích Standard, 1x2 răng, thẳng, dài 18.0cm |  | Chiếc | 1
| 21 | Nhíp phẫu tích Standard, ngàm răng cưa, thẳng, cỡ trung bình, dài 16,0cm |  | Chiếc | 1
| 22 | Nhíp phẫu tích Standard, ngàm răng cưa, thẳng, cỡ trung bình, dài 18,0cm |  | Chiếc | 1
| 23 | Kẹp ruột allis, 5x6 răng, dài 19,0cm |  | Chiếc | 2
| 24 | Ống hút debakey, đầu có lỗ, đường kính trong 3.0mm, đường kính ngoài ống hút 6.0mm, chuôi olive, dài 27,0cm |  | Chiếc | 1
| 25 | Banh tổ chức Parker-Langenbeck (us-army), 2 đầu, bộ 2 chiếc, 25x15/45x15 - 21x15/40x15mm, dài 21,0cm |  | Chiếc | 1
| 26 | Banh tổ chức Doyen, kích thước lưỡi 90x35mm. |  | Chiếc | 1
| 27 | Banh tổ chức Israel, 4 răng tù, kích cỡ 40x40mm, dài 24,5cm |  | Chiếc | 1
| 28 | Banh tổ chức Israel, 5 răng tù, kích cỡ 45x50mm, dài 24,5cm |  | Chiếc | 1
| 29 | Gu gặm xương Ruskin, dài 18.0cm |  | Chiếc | 1
| 30 | Gu gặm xương Ruskin, dài 20.5cm |  | Chiếc | 1
| 31 | Kìm cắt xương ruskin-liston, thẳng, dài 18,5cm |  | Chiếc | 1
| 32 | Kìm giữ, tái định vị xương Lewin, dài 18,0cm |  | Chiếc | 2
| 33 | Kẹp giữ xương Lane, đuôi có chốt hãm, dài 33,0cm |  | Chiếc | 2
| 34 | Kẹp giữ xương Kern, đuôi có chốt hãm, dài 21,0cm |  | Chiếc | 2
| 35 | Nâng xương Lange-Hohmann, rộng 22mm, dài 25,0cm |  | Chiếc | 2
| 36 | Nâng xương Bennett, cong, lưỡi rộng 60mm, dài 23,5cm |  | Chiếc | 2
| 37 | Đục xương Stille, lưỡi cong lòng máng, rộng 10mm, dài 20,5cm |  | Chiếc | 1
| 38 | Đục xương Stille, lưỡi vát rộng 8mm, dài 20,5cm |  | Chiếc | 1
| 39 | Đục xương Stille, lưỡi thẳng rộng 10mm, dài 20,5cm |  | Chiếc | 1
| 40 | Búa kim loại, cán nhựa đường kính đầu 30mm, trọng lượng khoảng 580g, dài 26,0cm |  | Chiếc | 1
| 41 | Bộ băng garo hơi bao gồm: Bơm có kèm đồng hồ đo áp lực máu, băng garo đùi và băng garo cánh tay |  | Chiếc | 1
| 42 | Cán kéo dây cưa có móc gigli. |  | Chiếc | 2
| 43 | Dây cưa gigli, mảnh, xoắn, đường kính 1.3mm, dài 40,0cm. |  | Chiếc | 1
| 44 | Nạo xương Volkmann Fig 2, dài 17,0cm |  | Chiếc | 1
| 45 | Lóc màng xương Langenbeck, lưỡi rộng 16mm, dài 19,0cm |  | Chiếc | 1
| 46 | Kìm cắt chỉ thép, ngàm răng cưa, dài 19,0cm |  | Chiếc | 1
| 47 | Kìm cắt chỉ thép cho đường kính chỉ mềm/cứng: 2.8mm/2.2mm, gập góc, cán vàng, dài 23,0cm |  | Chiếc | 1
| 48 | Kìm cắt đầu đinh và dây thép, cho đường kính đinh và dây cứng lên đến 6.0mm, dài 470mm |  | Chiếc | 1
| 49 | Kìm xoắn chỉ thép Demel, cỡ nhỏ, đầu cong, dài 28,0cm |  | Chiếc | 1
| 50 | Kìm xoắn chỉ thép Demel, cỡ trung bình, đầu cong, dài 29,0cm |  | Chiếc | 1
| 51 | Dùi Perthes, dài 21,5cm |  | Chiếc | 1
| 52 | Bẩy xương Freer, sắc/tù, dài 18,0cm |  | Chiếc | 1
| 53 | Dũa xương Miller-Colburn, 2 đầu, dài 18,0cm |  | Chiếc | 1
| 54 | Tuốc nơ vít, đầu hình lục lăng, đường kính 2.5mm, cán tay cầm gỗ, dài 25,0cm |  | Chiếc | 1
| 55 | Tuốc nơ vít, đầu hình lục lăng, đường kính 3.5mm, cán tay cầm gỗ, dài 25,0cm |  | Chiếc | 1
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: nhà cung cấp chào thêm các thông số tốt hơn
Dụng cụ có khả năng chịu được hấp tiệt trùng nhiệt độ cao
Sai số kích thước cho phép: ± 5%
| IV | Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.
- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
3 | 3 | Bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên | Bộ dụng cụ phẫu thuật chi trên | Bộ | 1
Ngoài các yêu cầu sau. Đề nghị nhà cung cấp chào đầy đủ thông tin cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết khác của hàng hóa
| I | Yêu cầu chung | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiết niệu
|  | - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản khoa
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
| II | Yêu cầu cấu hình tối thiểu (Các đơn vị có thể chào thêm dụng cụ hoặc dụng cụ tương đương):
| 1 | Dao mổ dẹt số 3, dài 12,5cm |  |  | Cái
| 2 | Cán dao mổ số 4, dài 13,5cm |  |  | Cái
| 3 | Kéo phẫu tích mayo, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 15,0cm |  |  | Cái
| 4 | Kéo phẫu tích mayo, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 15,0cm |  |  | Cái
| 5 | Kéo phẫu tích metzenbaum-nelson, cong, mũi tù/tù, dài 18,0cm |  |  | Cái
| 6 | Kẹp mạch máu Crile, mảnh, cong, dài 14,0cm |  |  | Cái
| 7 | Kẹp săng backhaus, cong, mũi nhọn, dài 11,0cm |  |  | Cái
| 8 | Kẹp bông băng foerster-ballenger, ngàm răng cưa, có khoá cài, thẳng, dài 18,0cm |  |  | Cái
| 9 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật phù hợp |  |  | Cái
| 10 | Tấm sillicon chống xước dụng cụ, kích thước 380x230mm |  |  | Cái
| 11 | Khay hình quả thận, kích thước 250mm |  |  | Cái
| 12 | Cốc đo dung tích 25ccm |  |  | Cái
| 13 | Đáy kín hộp đựng dụng cụ phẫu thuật, cỡ 3/4, vật liệu hợp kim nhôm, kích thước: 475x275x135mm |  |  | Cái
| 14 | Nắp hộp đựng dụng cụ phẫu thuật, cỡ 3/4, vật liệu hợp kim nhôm, kích thước 475 x 275mm, màu xanh dương |  |  | Cái
| 15 | Kẹp mang kim de bakey, ngàm tungsteng carbide, cán vàng, thẳng, bước răng 0.4mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 18,0cm |  |  | Cái
| 16 | Kẹp mang kim mayo-hegar, ngàm tungsteng carbide, cán vàng, thẳng, bước răng 0.5mm, dùng cho chỉ đến 3/0, dài 16,0cm |  |  | Cái
| 17 | Kẹp xoắn chỉ thép, ngàm tungsteng carbide, cán vàng, thẳng, dài 18,0cm |  |  | Cái
| 18 | Nhíp phẫu tích Standard, 1x2 răng, thẳng, dài 14,5cm |  |  | Cái
| 19 | Nhíp phẫu tích Standard, ngàm răng cưa, thẳng, cỡ trung bình, dài 14,5cm |  |  | Cái
| 20 | Kẹp răng chuột allis, 5x6 răng, đầu tù, dài 16,0cm |  |  | Cái
| 21 | Que thăm, thẳng, đường kính 2.0mm, dài 14,5cm |  |  | Cái
| 22 | Ống hút Poole, đường kính trong 4.0mm, đường kính ngoài 8.0mm, dài 25,0cm |  |  | Cái
| 23 | Ống hút debakey, đầu có lỗ, đường kính trong 3.0mm, đường kính ngoài ống hút 6.0mm, chuôi olive, dài 27,0cm |  |  | Cái
| 24 | Banh tổ chức Parker-Langenbeck (us-army), 2 đầu, bộ 2 chiếc, 25x15/45x15 - 21x15/40x15mm, dài 21,0cm |  |  | Cái
| 25 | Banh tổ chức farabeuf, 2 đầu, bộ 2 chiếc, 23x16/26x16mm và 27x16/30x16mm, dài 15,0cm |  |  | Cái
| 27 | Kẹp giữ xương Lewin, dài 18,0cm |  |  | Cái
| 28 | Kềm kẹp xương có khoá ren ốc hãm trung tâm, dài 17,5cm |  |  | Cái
| 29 | Kẹp giữ xương nhỏ kern, đuôi có khóa hãm, dài 17,0cm |  |  | Cái
| 30 | Kềm giữ xương kern, đuôi có khoá hãm,dài 21,0cm |  |  | Cái
| 31 | Kìm cắt xương cộng lực bohler, thẳng, dài 14,5cm |  |  | Cái
| 32 | Kìm gặm xương beyer cộng lực, cong, dài 18,0cm |  |  | Cái
| 33 | Đục xương, thẳng, lưỡi rộng 4mm, dài 13,5cm |  |  | Cái
| 34 | Đục xương, thẳng, lưỡi rộng 10mm, dài 13,5cm |  |  | Cái
| 35 | Búa hajek, đường kính đầu 27mm, trọng lượng khoảng 140g, dài 22,0cm |  |  | Cái
| 36 | Thìa nạo xương bruns số 0, dài 17,0cm |  |  | Cái
| 37 | Thìa nạo xương bruns số 00, dài 17,0cm |  |  | Cái
| 38 | Nạo xương langenbeck, lưỡi rộng 16mm, dài 19,0cm |  |  | Cái
| 39 | Kìm gắp chỉ thép, ngàm răng cưa, dài 19,0cm |  |  | Cái
| 40 | Kìm cắt chỉ thép cho đường kính chỉ mềm/cứng: 2.8mm/2.2mm, gập góc, cán vàng, dài 23,0cm |  |  | Cái
| 41 | Ống hút frazier; đường kính 5mm, dài 18,0cm |  |  | Cái
| 42 | Bẩy xương hai đầu freer, sắc/tù, dài 18,0cm |  |  | Cái
| 43 | Thìa nạo xương daubenspeck, số 0, dài 20,0cm |  |  | Cái
| 44 | Dũa xương mũi joseph, kích thước đầu 45 x 9mm, loại răng thô, chiều dài 16,0cm |  |  | Cái
| 45 | Tuốc nơ vít, đầu hình lục lăng, đường kính 2.5mm, cán tay cầm gỗ, dài 25,0cm |  |  | Cái
| 46 | Tuốc nơ vít, đầu hình lục lăng, đường kính 3.5mm, cán tay cầm gỗ, dài 25,0cm |  |  | Cái
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: nhà cung cấp chào thêm các thông số tốt hơn
Dụng cụ có khả năng chịu được hấp tiệt trùng nhiệt độ cao
Sai số kích thước cho phép: ± 5%
| IV | Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.
- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
4 | 4 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu | Bộ | 1
Ngoài các yêu cầu sau. Đề nghị nhà cung cấp chào đầy đủ thông tin cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết khác của hàng hóa
| I | Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
| II | Yêu cầu cấu hình tối thiểu (Các đơn vị có thể chào thêm dụng cụ hoặc dụng cụ tương đương):
| 1 | Ống kính soi HD, dài 300mm, đường kính 4mm, hướng nhìn 30 độ |  | Cái | 1
| 2 | Vỏ ngoài đặt ống soi, màu vàng, loại xoay được, 26 Fr, 2 đường tưới rửa, 2 chốt chặn, vỏ có lỗ chống tắc. |  | Cái | 1
| 3 | Vỏ trong đặt ống soi, đi kèm với vỏ ngoài |  | Cái | 1
| 4 | Nòng đặt vỏ vào niệu đạo, tròn, nhẵn, màu vàng |  | Cái | 1
| 5 | Nòng đặt vỏ soi |  | Cái | 1
| 6 | Bộ tay cắt u bang quang, tiền liệt tuyến, loại cắt chủ động bằng ngón trỏ, đầu zắc nối dây cao tần phái trên tránh chập điện do dịch |  | Cái | 1
| 7 | Sợi cap cao tần đơn cực, dài 3m |  | Cái | 2
| 8 | Điện cực cắt hình vòng, gập góc 30 độ, màu xanh/vàng |  | Cái | 12
| 9 | Điện cực cắt hình mũi nhọn, màu xanh/vàng |  | Cái | 1
| 10 | Điện cực cầm máu hình cầu , đường kính 3mm |  | Cái | 1
| 11 | Điện cực cầm máu hình bánh xe , đường kính 5mm |  | Cái | 1
| 12 | Bơm tiêm 150ml |  | Cái | 1
| 13 | Ông dây dẫn dịch ra vào, bằng silicone, chiều dài ống 115mm, chiều dài conus 32.7mm |  | Cái | 2
| 14 | Nòng đặt sonde bàng quang, cong, dài 350mm, 13.8’’ |  | Cái | 1
| 15 | Bộ nong niệu đạo Van Buren, 5 cỡ |  | Bộ | 1
|  | Nong niệu đạo 18Fr |  | Cái | 1
|  | Nong niệu đạo 20Fr |  | Cái | 1
|  | Nong niệu đạo 22Fr |  | Cái | 1
|  | Nong niệu đạo 24Fr |  | Cái | 1
|  | Nong niệu đạo 26Fr |  | Cái | 1
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: nhà cung cấp chào thêm các thông số tốt hơn
Dụng cụ có khả năng chịu được hấp tiệt trùng nhiệt độ cao
Sai số kích thước cho phép: ± 5%
| IV | Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.
- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
5 | 5 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản khoa | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản khoa | Bộ | 1
Ngoài các yêu cầu sau. Đề nghị nhà cung cấp chào đầy đủ thông tin cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết khác của hàng hóa
| I | Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
| II | Yêu cầu cấu hình tối thiểu (Các đơn vị có thể chào thêm dụng cụ hoặc dụng cụ tương đương):
| 1 | Kẹp bông băng Foerst-Balenger, ngàm thẳng, có khía, dài 250mm |  | Cái | 4
| 2 | Kẹp săng Backhaus, dài 130mm |  | Cái | 8
| 3 | Cán dao mổ số 3, dài 125mm |  | Cái | 1
| 4 | Cán dao mổ số 4, dài 135mm |  | Cái | 1
| 5 | Cán dao mổ số 3L, dài 210mm |  | Cái | 1
| 6 | Kéo phẫu tích Mayo, ngàm thẳng, mũi tù/ tù, dài 170mm |  | Cái | 1
| 7 | Kéo phẫu tích Mayo, ngàm cong, mũi tù/ tù, dài 170mm |  | Cái | 1
| 8 | Kéo phẫu tích Metzenbaum-Nelson, ngàm cong, mũi tù/ tù, dài 180mm |  | Cái | 1
| 9 | Kéo phẫu tích Metzenbaum-Nelson, ngàm cong, mũi tù/ tù, dài 200mm |  | Cái | 1
| 10 | Kéo phẫu tích sản khoa Sims, dài 230mm, ngàm cong, mũi tù/ tù |  | Cái | 1
| 11 | Kéo phẫu thuật Standard, ngàm thẳng, mũi tù/ tù, dài 145mm |  | Cái | 1
| 12 | Nhíp phẫu tích Standard, ngàm thẳng, mảnh, có khía, dài 145mm |  | Cái | 2
| 13 | Nhíp phẫu tích Standard, ngàm thẳng, mảnh, có khía, dài 200mm |  | Cái | 1
| 14 | Nhíp phẫu tích Standard, ngàm thẳng, mảnh, 1x2 răng, dài 145mm |  | Cái | 2
| 15 | Nhíp phẫu tích Standard, ngàm thẳng, mảnh, 1x2 răng, dài 200mm |  | Cái | 1
| 16 | Kẹp ruột Allis, 5x6 răng, dài 160mm |  | Cái | 6
| 17 | Kẹp ruột Babcock, dài 160mm |  | Cái | 2
| 18 | Kẹp mạch máu Halstead-Mosquito, thẳng, chiều dài 125 mm |  | Cái | 10
| 19 | Kẹp mạch máu Halstead-Mosquito, cong, chiều dài 125 mm |  | Cái | 10
| 20 | Kẹp mạch máu Crile-Rankin, thẳng, chiều dài 160mm |  | Cái | 4
| 21 | Kẹp mạch máu Crile-Rankin, cong, chiều dài 160mm |  | Cái | 4
| 22 | Kẹp mạch máu Rochester-Ochsner,1x2 răng, thẳng, chiều dài 160mm |  | Cái | 4
| 23 | Kẹp sản khoa WERTHEIM, ngàm cong vừa, 1x2 răng, dài 230mm |  | Cái | 2
| 24 | Kẹp sản khoa WERTHEIM, ngàm cong nhiều, 1x2 răng, dài 230mm |  | Cái | 2
| 25 | Kẹp phẫu tích Gemini, ngàm cong, có khía, dài 250mm |  | Cái | 1
| 26 | Kẹp phúc mạc Mikulicz, ngàm cong, 1x2 răng, chiều dài 200mm |  | Cái | 1
| 27 | Banh tổ chức Fritsch, kích thước lưỡi 45x75mm, dài 240mm |  | Cái | 2
| 28 | Banh tổ chức Mikulicz, lưỡi banh kích thước 120 x 50 mm, dài 260mm |  | Cái | 1
| 29 | Banh tổ chức Mikulicz, lưỡi banh kích thước 150 x 50 mm, dài 260mm |  | Cái | 1
| 30 | Banh bụng Haberer, kích thước 300 x 40/50 mm |  | Cái | 2
| 31 | Banh bụng Kirschner bao gồm: 1 khung kich thước 240 x 240 mm, 2 lưỡi banh 40 x 55 mm, 2 lưỡi banh 50 x 65 mm |  | Bộ | 1
| 32 | Kìm mang kim Mayo-Hegar, ngàm vừa, có rãnh, có khía, dài 200mm |  | Cái | 1
| 33 | Kìm mang kim Mayo-Hegar, ngàm vừa, có rãnh, có khía, dài 240mm |  | Cái | 1
| 34 | Kìm mang kim Crile-Wood, ngàm có khía, có rãnh, dài 150mm |  | Cái | 1
| 35 | Ống hút Poole, đường kính trong 4.0mm, đường kính ngoài 8.0mm, dài 250mm |  | Cái | 1
| 36 | Kẹp sản khoa Simpson, dài 305mm |  | Cái | 1
| 37 | Kẹp sản khoa Simpson-Braun, chiều dài 365mm |  | Cái | 1
| 38 | Kẹp sản khoa Piper, dài 445mm |  | Cái | 1
| 39 | Kẹp sản khoa Naegel, chiều dài 365mm |  | Cái | 1
| 40 | Kẹp sản khoa Kielland-Luikart, chiều dài 400mm |  | Cái | 1
| 41 | Kẹp nhau thai Winter, ngàm thẳng, cỡ vừa, dài 280mm |  | Cái | 1
| 42 | Kẹp nhau thai Winter, ngàm thẳng, cỡ to, dài 280mm |  | Cái | 1
| 43 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật phù hợp |  | Cái | 1
| 44 | Tấm sillicon chống xước dụng cụ, kích thước 520x230mm |  | Cái | 1
| 45 | Đáy hộp đựng dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/1, vật liệu hợp kim nhôm, kích thước: 595x275x150mm |  | Cái | 1
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: nhà cung cấp chào thêm các thông số tốt hơn
Dụng cụ có khả năng chịu được hấp tiệt trùng nhiệt độ cao
Sai số kích thước cho phép: ± 5%
| IV | Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.
- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
6 | 6 | Dao mổ siêu âm có chức năng hàn mạch | Dao mổ siêu âm/ dao hàn mạch/ dao hàn mô | Cái | 1
Ngoài các yêu cầu sau. Đề nghị nhà cung cấp chào đầy đủ thông tin cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết khác của hàng hóa
| I | Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: theo điện lưới Việt Nam
| II | Yêu cầu cấu hình
- Máy chính: 01 cái
- Bộ phụ kiện tiêu hao tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ gồm:
+ Tay dao siêu âm: 01 cái
+ Dao siêu âm: 05 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bản gốc và tiếng Việt: 01 bộ
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật
Màn hình hiển thị các thông số hoạt động của máy
Có chức năng hàn mạch
Tự động nhận diện dụng cụ khi kết nối
Tần số dao động khoảng 55,5 kHz, biên độ dao động từ 33 đến 65 micron
Có tối thiểu 5 mức năng lượng
| IV | Yêu cầu khác
Lắp đặt hướng dẫn sử dụng thiết bị tại bệnh viện
Thời gian bảo hành 12 tháng, có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành.
Thời gian cung cấp vật tư tiêu hao, thay thế sửa chữa 10 năm, có báo giá chi tiết vật tư tiêu hao
7 | 7 | Đèn mổ treo trần (có camera) | Đèn mổ treo trần | Bộ | 1
Ngoài các yêu cầu sau. Đề nghị nhà cung cấp chào đầy đủ thông tin cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết khác của hàng hóa
| I | Yêu cầu chung
- Chất lượng máy: mới 100%
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: theo điện lưới Việt Nam
| II | Yêu cầu cấu hình tối thiểu:
Đèn mổ treo chần 2 chóa, LED 160,000 lux: 01 bộ
Bảng điều khiển tích hợp ở chóa đèn loại cảm ứng: 01 bộ
Bảng điều khiển gắn tường: 01 bộ
Bộ gá trần cho đèn mổ: 01 bộ
Tay cầm đa năng điều chỉnh cường độ sáng và độ rộng trường sáng, có thể khử trùng: 01 bộ
Tay cầm có thể khử trùng: 02 chiếc
Camera Full HD: 01 bộ
Màn hình y tế gắn cùng hệ thống, kích thước ≥ 21 inch: 01 chiếc
Khối nguồn chính cho đèn: 01 bộ
Cánh tay treo màn hình: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bản gốc và tiếng Việt: 01 bộ
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật
Các thông số chung:
Thiết bị đạt tiêu chuẩn chống bụi và nước: IP54
Công nghệ giảm thiểu bóng của đầu hoặc tay của phẫu thuật viên
Thông số kỹ thuật của đầu đèn chính:
Cường độ sáng: ≥ 160.000 Lux
Điều chỉnh nhiệt độ mầu
Chỉ số tái tạo màu Ra: 97 hoặc tốt hơn
Chỉ số tái tạo màu R9 (màu đỏ, màu máu): 97 hoặc tốt hơn.
Độ sâu trường sáng (20%): ≥ 1200mm.
Tuổi thọ đèn LED: ≥ 50.000 giờ.
Thông số kỹ thuật của camera
+ Camera full HD 1080p phân giải ≥ (1920×1080)
+ Khả năng zoom tự động: Zoom quang học 10x, Zoom kỹ thuật số: 12x
+ Dây truyền tín hiệu: SDI hoặc HDMI
| IV | Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.
- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng
8 | 8 | Máy gây mê | Máy gây mê | Máy | 1
Ngoài các yêu cầu sau. Đề nghị nhà cung cấp chào đầy đủ thông tin cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết khác của hàng hóa
| I | Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: theo điện lưới Việt Nam
| II | Yêu cầu cấu hình tối thiểu:
Máy chính: 01 chiếc
Phụ kiện:
+ Dây khí nén: 01 chiếc
+ Dây oxy: 01 chiếc
+ Bộ trộn khí hiển thị điện tử cho O2 và Air: 01 bộ
+ Cảm biến dòng chảy sử dụng nhiều lần: 02 chiếc
+ Bộ hấp thụ CO2 kèm bình vôi soda sử dụng nhiều lần: 01 bộ
+ Bộ thải khí mê: 01 bộ
+ Bình bốc hơi: 01 bình
+ Bộ cung cấp khí oxy phụ trợ tích hợp trong máy: 01 bộ
+ Xe đẩy: 01 chiếc
+ Mặt nạ người lớn sử dụng nhiều lần: 01 chiếc
+ Dây gây mê người lớn, sử dụng nhiều lần: 01 chiếc
+ Bóng bóp người lớn : 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bản gốc và tiếng Việt: 01 bộ
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: nhà cung cấp chào thêm các thông số tốt hơn
a. Mục đích sử dụng, nguyên lý hoạt động, công nghệ
- Sử dụng được cho bệnh nhân: sơ sinh, trẻ em, người lớn
b. Chỉ tiêu kỹ thuật
Máy chính
- Gây mê có thể đặt với lưu lượng thấp: 100 mL/phút
- Có van giới hạn áp lực
Màn hình
- Màn hình màu cảm ứng xoay được độc lập nhiều hướng
- Hiển thị lên tới 3 đồ thị dạng sóng trên màn hình
- Các đồ thị dạng sóng có thể lựa chọn bao gồm: Áp lực (Paw), lưu lượng (flow)
Bộ trộn khí hiển thị điện tử cho O2 và Air
Có cảm biến lưu lượng
Hệ thống hấp thụ CO2
Bộ thải khí mê
- Có cổng thải khí mê thừa AGSS cho phép cắm vào hệ thống thải khí trung tâm của bệnh viện
Bình bốc hơi
- Có 02 vị trí lắp bình bốc hơi.
- Tổng dung tích thuốc mê (Agent capacity) : 300ml
Có bộ cung cấp khí oxy phụ trợ
Có ắc quy dự phòng
- Có ắc quy dự phòng trong máy đảm bảo cho máy hoạt động với đầy đủ chức năng trong 90 phút.
Xe đẩy
- Xe đẩy có bánh xe và khóa hãm
c. Các chức năng của thiết bị
Chức năng thở máy
- Máy có thể chuyển sang chế độ chờ (Standby).
- Có khả năng bù tự động thất thoát do nén tạo ra bởi bình hấp thụ CO2 và bóng xếp.
Các chế độ thở:
- Chế độ kiểm soát bằng tay (Manual)
- Chế độ kiểm soát thể tích (VCV hoặc tương đương) có tính năng bù thể tích khí lưu thông
- Chế độ kiểm soát áp lực (PCV hoặc tương đương)
- Chế độ kiểm soát áp lực, đảm bảo thể tích (PCV-VG hoặc tương đương)
- Chế độ thở cưỡng bức ngắt quãng đồng bộ kiểm soát thể tích SIMV Volume hoặc tương đương
- Chế độ thở cưỡng bức ngắt quãng đồng bộ kiểm soát áp lực SIMV Pressure hoặc tương đương
- Chế độ thở cưỡng bức ngắt quãng đồng bộ SIMV kiểm soát áp lực, đảm bảo thể tích (SIMV PCV-VG hoặc tương đương)
- Chế độ thở hỗ trợ áp lực (PSVPro hoặc tương đương) với dự phòng ngừng thở
- Có báo động ngừng thở
| IV | Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.
- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng
9 | 9 | Máy khoan xương phẫu thuật chấn thương (Bộ máy khoan cưa xương chấn thương chỉnh hình) | Máy Khoan xương phẫu thuật chấn thương | Máy | 1
Ngoài các yêu cầu sau. Đề nghị nhà cung cấp chào đầy đủ thông tin cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết khác của hàng hóa
| I | Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: theo điện lưới Việt Nam
| II | Yêu cầu cấu hình tối thiểu:
Máy chính: 1 cái
Tay motor điều khiển (Có thể hấp tiệt trùng nhiệt độ cao): 1 cái
Đầu chụp mũi khoan: 1 cái
Tay cố định dây ghim: 1 cái
Đầu chụp lưỡi cưa kiểu tịnh tiến: 1 cái
Đầu chụp lưỡi cưa kiểu đối xứng dọc (ngang): 1 cái
Lưỡi cưa thẳng: 01 bộ (Đề nghị chào rõ số lượng, kích thước)
Lưỡi cưa lắc cỡ: 01 bộ (Đề nghị chào rõ số lượng, kích thước)
Mũi khoan: 01 bộ (Đề nghị chào rõ số lượng, kích thước)
Súng xịt dầu bảo dưỡng: 1 cái
Hộp tiệt trùng: 1 cái
Nắp hộp tiệt trùng: 1 cái
Khay lưới phù hợp: 1 cái
Thảm silicon: 1 cái
Xe đẩy: 1 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bản gốc và tiếng Việt: 01 bộ
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: nhà cung cấp chào thêm các thông số tốt hơn
Máy chính
- Có khả năng điều chỉnh tốc độ tay khoan
Tay khoan đa năng
- Tốc độ tối đa : ≥ 1.200 vòng/phút.
- Có các chế độ khoan và đảo chiều, rung lắc.
- Tất cả các đầu chụp và mô tơ khoan được rửa bằng máy rửa khử khuẩn nhiệt
| IV | Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.
- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng
10 | 10 | Máy tán sỏi laser | Máy tán sỏi laser | Máy | 1
Ngoài các yêu cầu sau. Đề nghị nhà cung cấp chào đầy đủ thông tin cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết khác của hàng hóa
| I | Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: theo điện lưới Việt Nam
| II | Yêu cầu cấu hình tối thiểu:
Máy tán sỏi laser: 01 máy
- Bàn đạp chân: 01 cái
- Kính lọc bảo vệ dây laser: 01 cái
- Dụng cụ cắt vỏ dây dẫn: 01 cái
- Dụng vụ bóc vỏ dây dẫn
+ Dụng cụ bóc vỏ dây dẫn Laser 100-400µm: 01 cái
+Dụng cụ bóc vỏ dây dẫn Laser 300-1000µm : 01 cái
- Dây dẫn tia Laser Ø khoảng 272 mm: 01 cái
- Dây dẫn tia Laser Ø khoảng 550 µm: 01 cái
- Dây dẫn tia Laser Ø khoảng 800 µm: 01 cái
Bộ cắt đốt u xơ bốc hơi: 01 bộ
Máy bơm nước dùng cho tán sỏi qua da: 01 bộ
Ống soi dùng trong tán sỏi thận qua da: 01 bộ
Ống soi dùng trong tán sỏi thận ngược dòng: 01 bộ
Bộ xử lý hình ảnh kỹ thuật số dùng cho tán sỏi nội soi ống kính soi mềm: 01 hệ thống
Ống soi mềm niệu quản: 01 bộ
Bộ vật tư tiêu hao gồm: guide wire loại titan, guide wire kim loại, rọ và panh: 05 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bản gốc và tiếng Việt: 01 bộ
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: nhà cung cấp chào thêm các thông số tốt hơn
Máy tán sỏi laser: 01 máy
- Hệ thống laser: Holmium-YAG
- Công suất tối đa: ≥ 100W
- Có tối thiểu 3 chế độ cài đặt độ rộng xung
- Có chế độ điều chỉnh độ rộng xung
- Có tối thiểu 3 chế độ phát tia
- Các thông số hiển thị: tần số, công suất, năng lượng, loại dây laser sử dụng, chế độ tán. (Đề nghị nhà cung cấp chào cụ thể)
Các phẫu thuật ứng dụng
- Tán sỏi
- Xẻ hẹp niệu quản, niệu đạo
- Xẻ tiền liệt tuyến qua niệu đạo
- Cắt mô bướu, bóc nhân tiền liệt tuyến
Bộ cắt đốt u xơ bốc hơi (Đề nghị nhà cung cấp chào cụ thể)
Máy bơm nước dùng cho tán sỏi qua da (Đề nghị nhà cung cấp chào cụ thể)
Ống soi dùng trong tán sỏi thận qua da (Đề nghị nhà cung cấp chào cụ thể)
Ống soi dùng trong tán sỏi thận ngược dòng (Đề nghị nhà cung cấp chào cụ thể)
Bộ xử lý hình ảnh kỹ thuật số dùng cho tán sỏi nội soi ống kính soi mềm: 01 hệ thống
- Phân giải: ≥1280 x 800 Pixel
- Loại màn hình: Colour TFT LCD kích thước ≥ 12 inch
Ống soi mềm niệu quản: tối thiểu
- Uốn cong: ± 285°
- Xoay trái hoặc phải 90°
- Trường quan sát: 120° ± 10%
- Chức năng khóa vị trí uốn
- Chức năng hút nước
- Chụp ảnh trên tay cầm
| IV | Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.
- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng
11 | 11 | Máy thở | Máy thở | Máy | 2
Ngoài các yêu cầu sau. Đề nghị nhà cung cấp chào đầy đủ thông tin cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết khác của hàng hóa
| I | Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: theo điện lưới Việt Nam
| II | Yêu cầu cấu hình tối thiểu:
Máy chính có màn hình: 01 bộ
Phụ kiện kèm theo máy chính:
- Van thở ra và cảm biến lưu lượng, sử dụng nhiều lần: 01 bộ
- Bộ dây thở cho người lớn, sử dụng nhiều lần: 01 bộ
- Bộ dây thở cho trẻ em, sử dụng nhiều lần: 01 bộ
- Bộ dây nguồn khí Oxy: 01 bộ
- Bộ dây kết nối khí nén: 01 bộ
- Xe đẩy: 01 chiếc
- Tay đỡ dây thở: 01 chiếc
- Phổi giả: 01 chiếc
- Bộ làm ấm: 01 bộ
- Buồng làm ẩm: 01 bộ
- Mask thở người lớn:01 chiếc
- Mask thở trẻ em: 01 chiếc
- Pin hoặc Ắc quy trong : 01 chiếc
- Bộ khí dung tích hợp: 01 bộ
- Dây nguồn: 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bản gốc và tiếng Việt: 01 bộ
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: nhà cung cấp chào thêm các thông số tốt hơn
1. Tính năng chung
- Hệ thống máy giúp thở chuyên dụng dùng cho hồi sức cấp cứu. Hỗ trợ chế độ thở xâm nhập và chế độ không xâm nhập (NIV). Có thể dùng cho trẻ em, người lớn.
- Sử dụng công nghê Turbin tích hợp trong máy không cần máy nén khi hoặc khí nén tường
- Có chương trình kiểm tra máy đảm bảo an toàn trước khi sử dụng
- Van thở ra ở bên ngoài có thể tháo hấp tiệt trùng
- Có tính năng tự động bù hở khí.
- Sử dụng acquy hoặc pin dự phòng khi mất điện với thời gian hoạt động ≥ 180 phút
- Bộ khí dung tích hợp trên máy.
- Có chương trình hút dịch tự động.
2. Mode thở:
- Thông khí Hỗ trợ/Kiểm soát thể tích: V-A/C
- Thông khí Hỗ trợ/Kiểm soát áp lực : P-A/C
- Thông khí ngắt quãng đồng thời theo thể tích: V-SIMV
- Thông khí ngắt quãng đồng thời theo áp lực: P-SIMV
- Thông khí xả 2 mức áp lực đường thở : APRV
- Thông khí kiểm soát áp lực đảm bảo thể tích: PRVC
- Thông khí kiểm soát áp lực đảm bảo thể tích ngắt quãng đồng thời: PRVC- SIMV
- Thông khí áp lực dương liên tục : CPAP
- Có thông khí dự phòng ngưng thở: Apnea
- Thông khí không xâm nhập
- Có chức năng thở sâu: (Sigh)
3. Các thông số thở cài đặt:
- Nồng độ oxy thở vào : từ 21% đến 100%
- Thể tích khí lưu thông: tối đa ≥ 2000ml
4. Các thông số theo dõi:
- Dải áp lực đường thở: Ppeak, Pplat, Pmean, PEEP
- Thể tích khí lưu thông:
- Tần số thở
- Thông khí phút thở ra
- Sức cản đường thở
- Độ giãn nở phổi
- Dòng đỉnh thở vào
- Dòng đỉnh thở ra
- Áp lực đường khí
- FiO2
- PEEPi
- I:E
- Tinsp
- Dạng sóng: Áp lực - thời gian, Dòng – thời gian, thể tích – thời gian
- Vòng lặp LOOP: Áp lực – Thể tích, Dòng - Thể tích, Áp lực - Dòng
5. Có thể cài đặt cá thông số báo động:
- Thể tích khí lưu thông (Vt) cao
- Thể tích khí lưu thông (Vt) Thấp
- Thông khí phút (MV) cao
- Thông khí phút (MV) thấp
- Ap lực khí cao
- Tân số thở Cao
- FiO2 cao:
- FiO2 Thấp
- Thời gian cảnh báo ngưng thở
6. Có màn hình hiển thị:
- Có thể hiển thị tối thiểu 4 dạng sóng và 3 vòng lặp.
- Có thể thay đổi góc nghiêng của màn hình để theo dõi dễ dàng hơn
7. Có lưu dữ liệu (Trending):
- Có khả năng lưu: 72 giờ cho tất cả thông số theo dõi và cài đặt
- Có thể lưu dưới dạng bảng hoặc đồ thị
| IV | Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.
- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng
12 | 12 | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 1
Ngoài các yêu cầu sau. Đề nghị nhà cung cấp chào đầy đủ thông tin cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết khác của hàng hóa
| I | Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: theo điện lưới Việt Nam
| II | Yêu cầu cấu hình tối thiểu:
Bộ xử lý và nguồn sáng: 01 bộ
Ống nội soi kèm phụ kiện cho ống nội soi:
- Ống loại 1 góc nhìn 0 độ, đường kính ≤ 4mm: 01 bộ
- Ống loại 2 góc nhìn 30 độ, đường kính ≤ 4mm: 01 bộ
- Ống loại 3 góc nhìn 70 độ, đường kính ≤ 4mm: 01 bộ
Màn hình nội soi y tế chuyên dụng: 01 bộ
Kìm gắp dị vật, dùng nhiều lần: 01 bộ
Máy hút dịch: 01 chiếc
Máy tính máy in phù hợp: 01 bộ
Xe đẩy: 01 bộ
UPS: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bản gốc và tiếng Việt: 01 bộ
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: nhà cung cấp chào thêm các thông số tốt hơn
Bộ xử lý ảnh tối thiểu FULL HD, phân giải ≥ 1920 x 1080
Có phóng đại kỹ thuật số
Ống nội soi tai mũi họng loại ống cứng
Có chức năng lưu trữ hình ảnh
Nguồn sáng: LED
Điều chỉnh ánh sáng tự động hoặc thủ công
Màn hình nội soi y tế chuyên dụng ≥ 21 inch
- Hỗ trợ tính năng Picture By Picture và Picture In Picture
- Độ tương phản: 1000:1
- Tỷ lệ khung hình: 16:9
Máy tính cấu hình tối thiểu:
CPU: core i5 hoặc cao hơn Ram: 8GB Ổ cứng: SSD 500GB
Màn hình LCD hoặc tương đương, kích thước ≥ 24 inch
Máy hút dịch:
- Độ ồn ≤ 65 dBA
- Loại 2 bình
Xe đẩy:
- Có ổ cắm tích hợp
- Có khóa hãm
| IV | Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.
- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng
13 | 13 | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 1
Ngoài các yêu cầu sau. Đề nghị nhà cung cấp chào đầy đủ thông tin cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết khác của hàng hóa
| I | Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: theo điện lưới Việt Nam
| II | Yêu cầu cấu hình tối thiểu:
Bộ xử lý Full HD và nguồn sáng: 01 bộ
Ống nội soi dạ dày: 01 bộ
Phụ kiện cho ống nội soi dạ dày: chổi rửa, van, kìm sinh thiết: 01 bộ
Ống nội đại tràng: 01 bộ
Phụ kiện cho ống nội soi đại tràng: chổi rửa, van, kìm sinh thiết: 01 bộ
Màn hình nội soi chuyên dụng cho y tế 01 bộ
Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: 01 bộ
Kìm gắp dị vật, dùng nhiều lần: 01 bộ
Máy hút dịch: 01 chiếc
Máy tính máy in phù hợp: 01 bộ
Xe đẩy: 01 bộ
UPS: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bản gốc và tiếng Việt: 01 bộ
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: nhà cung cấp chào thêm các thông số tốt hơn
Bộ xử lý ảnh Full HD
Có chức năng lưu trữ hình ảnh
Điều chỉnh ánh sáng tự động hoặc thủ công
Có chức năng phóng đại
Nguồn sáng: LED
Màn hình nội soi y tế chuyên dụng ≥ 21 inch
Ống soi dạ dày:
Trường nhìn ≥ 140 độ
Hướng quan sát 0 độ
Đường kính thân ống: ≤ 9.2 mm
Ống soi đại tràng:
Trường nhìn ≥ 140 độ
Hướng quan sát 0 độ
Đường kính thân ống: ≤ 12.8 mm
| IV | Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.
- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng
14 | 14 | Hệ thống phẫu thuật nội soi (4K, kèm theo 02 bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng) | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 1
Ngoài các yêu cầu sau. Đề nghị nhà cung cấp chào đầy đủ thông tin cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết khác của hàng hóa
| I | Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: theo điện lưới Việt Nam
| II | Yêu cầu cấu hình tối thiểu:
Hệ thống camera 4K: 01 bộ
Nguồn sáng LED: 01 bộ
Dây dẫn quang: 01 bộ
Máy bơm khí CO2 chuyên dụng: 01 bộ
Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng 4K: 01 bộ
Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiêu hóa 4K: 01 bộ
Máy hút tưới dịch kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
Màn hình nội soi 4k chuyên dụng, kích thước ≥ 30 inch: 01 chiếc
Dao mổ điện cao tần: 01 bộ
Xe đẩy chuyên dụng: 01 bộ
Máy tính máy in phù hợp: 01 bộ
UPS: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bản gốc và tiếng Việt: 01 bộ
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: nhà cung cấp chào thêm các thông số tốt hơn
Hệ thống chính
Hệ thống camera, xử lý hình ảnh 4K
Nguồn sáng LED
Có thể lưu ≥ 10 hồ sơ bác sĩ
Đầu camera có nút cài đặt (≥ 3 nút)
Bộ dụng cụ nội soi ổ bụng tiêu hóa. Sai số kích thước cho phép: ± 5% (Các đơn vị có thể chào thêm dụng cụ hoặc dụng cụ tương đương)
| 1 | Ống soi ổ bụng 4K UHD, hướng nhìn 30 độ đường kính 10 mm, chiều dài 330 mm
| 2 | Vỏ Trocar đa chức năng kim loại,có ren xoắn, có thể tháo rời, đường kính 11 mm, chiều dài 105 mm. Được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao. Có thể tháo rời
| 3 | Nòng trong Trocar, đầu hình tam giác, đường kính 11mm
| 4 | Nòng trong Trocar, đầu tù, đường kính 11mm
| 5 | Vỏ Trocar đa chức năng kim loại,có ren xoắn, có thể tháo rời, đường kính 5.5 mm, chiều dài 95 mm. Được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao, thiết kế van dạng cửa sập phổ biến. Dễ dàng vệ sinh do có thể tháo rời
| 6 | Nòng trong Trocar, đầu tù, đường kính 5.5 mm
| 7 | Nòng trong Trocar, đầu hình tam giác, đường kính 5.5 mm
| 8 | Nút cao su cỡ 11mm (10 chiếc/gói)
| 9 | Nút cao su cỡ 5,5 mm (10 chiếc/gói)
| 10 | Nắp giảm đường kính 11 mm / 12.5 mm xuống 5.5 mm
| 11 | Ống giảm đường kính từ 11 mm xuống 5.5 mm
| 12 | Tay cầm đơn cực có khóa
| 13 | Tay cầm đơn cực không khóa
| 14 | Vỏ ngoài cách điện, đường kính 5 mm, chiều dài 330 mm
| 15 | Kéo Metzenbaum mảnh cong, hàm hoạt động đôi,đường kính 5mm, hàm dài 17 mm, chiều dài dụng cụ 330 mm
| 16 | Kẹp phẫu tích Marryland, hàm hoạt động đôi, đường kính 5 mm, chiều dài hàm 21 mm, chiều dài dụng cụ 330 mm
| 17 | Kẹp gắp dạng cửa sổ, răng cưa cực kỳ ít chấn thương, hàm hoạt động đôi, đường kính 5 mm, hàm dài 22 mm, chiều dài dụng cụ 330 mm
| 18 | Kẹp gắp tiêu chuẩn, răng cưa chéo, hàm hoạt động đôi, đường kính 5 mm, chiều dài hàm 16 mm, chiều dài dụng cụ 330 mm
| 19 | Kìm kẹp cửa sổ Johan, không gây sang chấn, hàm hoạt động đơn, đường kính 5mm, hàm dài 25mm, chiều dài làm việc 330mm
| 20 | Kìm kẹp Allis răng 3x4 không chấn thương, hàm hoạt động đôi, đường kính 5 mm,, chiều dài hàm 13 mm,chiều dài dụng cụ 330 mm
| 21 | Kìm kẹp dạng sóng dạng liền khối, hàm hoạt động kép, đường kính 5mm, chiều dài dụng cụ 360 mm
| 22 | Kẹp phẫu tích lưỡng cực, hàm hoạt động đôi, đường kính 5 mm, chiều dài dụng cụ 330 mm
| 23 | Kìm kẹp lưỡng cực, hàm hoạt động đôi, đường kính 5 mm, chiều dài dụng cụ 330 mm
| 24 | Tay cầm kẹp lưỡng cực
| 25 | Vỏ ngoài kẹp lưỡng cực, đường kính 5 mm, chiều dài 330 mm
| 26 | Đốt điện đơn cực dạng dẹt, đương kính 5 mm, chiều dài 330 mm
| 27 | Đốt điện đơn cực móc chữ J, đương kính 5 mm, chiều dài 330 mm
| 28 | Bộ tưới hút dịch(bao gồm 1 tay cầm, 1 ống hút đường kính 5 mm, 1 ống hút đường kính 10 mm)
| 29 | Kìm kẹp kim ETH, hàm thẳng đường kính 5 mm, chiều dài 330 mm
| 30 | Kìm kẹp kim ETH, hàm cong trái, đường kính 5 mm, chiều dài 330 mm
| 31 | Kìm kẹp clip cầm máu cỡ trung bình lớn, tay cầm dạng súng, có thể xoay chiều, đường kính 10 mm, chiều dài 330 mm
| 32 | Clip titan EuroClips cỡ trung bình lớn(6 Clip/Khay;30 Khay/ Hộp)
| 33 | Cáp đốt điện đơn cực 3 m
| 34 | Cáp đốt điện lưỡng cực 3 m
| 35 | Hộp đựng ống soi phù hợp
| 36 | Hộp đựng dụng cụ phù hợp
Bộ dụng cụ nội soi ổ bụng tiêu hóa. Sai số kích thước cho phép: ± 5% (Các đơn vị có thể chào thêm dụng cụ hoặc dụng cụ tương đương)
| 1 | Ống soi ổ bụng 4K UHD, hướng nhìn 30 độ đường kính 10 mm, chiều dài 330 mm
| 2 | Vỏ trocar đa chức năng kim loại,có ren xoắn, có thể tháo rời, đường kính 11 mm, chiều dài 105 mm
| 3 | Đầu dùi sắc cạnh, đường kính 11 mm
| 4 | Đầu dùi tù, đường kính 11 mm
| 5 | Van ngoài trocar chất liệu silicon dành cho trocar đường kính 11mm
| 6 | Vỏ trocar đa chức năng, có ren xoắn, có thể tháo rời,đường kính 5.5 mm, chiều dài 95 mm,
| 7 | Đầu dùi tù, đường kính 5.5 mm
| 8 | Đầu dùi sắc cạnh, đường kính 5.5 mm
| 9 | Van ngoài trocar chất liệu silicon dành cho trocar đường kính 5.5mm
| 10 | Nắp giảm đường kính từ 11 mm/ 12.5 mm xuống 5.5 mm
| 11 | Ống giảm đường kính từ 11 mm xuống 5.5 mm
| 12 | Tay cầm không có khóa xoay 360°
| 13 | Tay cầm có khóa xoay 360°
| 14 | Vỏ ngoài đường kính 5 mm, chiều dài 330 mm
| 15 | Vỏ ngoài đường kính 10 mm, chiều dài 330 mm
| 16 | Kéo Metzenbaum cong, hàm hoạt động đôi,đường kính 5mm, hàm dài 17 mm, chiều dài dụng cụ 330 mm
| 17 | Kéo dạng móc, hàm hoạt động đơn, đường kính 5 mm, chiều dài hàm 9 mm, chiều dài dụng cụ 330 mm
| 18 | Kìm phẫu tích Marryland, hàm hoạt động đôi, đường kính 5 mm, chiều dài hàm 21 mm, chiều dài dụng cụ 330 mm
| 19 | Kìm kẹp Duval, hàm hoạt động đôi, đường kính 10 mm, chiều dài hàm 34 mm, chiều dài dụng cụ 330 mm
| 20 | Kìm kẹp US Babcock hàm hoạt động đôi, đường kính 10 mm, chiều dài hàm 13 mm, chiều dài dụng cụ 330 mm
| 21 | Kìm kẹp Maxi, hàm hoạt động đôi,đường kính 5 mm, chiều dài hàm 18 mm, chiều dài dụng cụ 330 mm
| 22 | Kìm kẹp máu, hàm hoạy động đôi, đường kính 5 mm, hàm dài 22 mm, chiều dài dụng cụ 330 mm
| 23 | Kìm kẹp Johan, hàm hoạt động đơn, đương kính 5 mm,chiều dài hàm 25 mm, chiều dài dụng cụ 330 mm
| 24 | Kìm kẹp Marryland lưỡng cực, hàm hoạt động đôi, đường kính 5 mm, chiều dài dụng cụ 330 mm
| 25 | Kìm kẹp lưỡng cực, hàm hoạt động đôi, đường kính 5 mm, chiều dài dụng cụ 330 mm
| 26 | Tay cầm kẹp lưỡng cực
| 27 | Vỏ ngoài kẹp lưỡng cực, đường kính 5 mm, chiều dài 330 mm
| 28 | Đốt điện đơn cực móc chữ J, đương kính 5 mm, chiều dài 330 mm
| 29 | Đầu đốt điện đầu dẹt, đường kính 5 mm, chiều dài 330 mm
| 30 | Bộ tưới hút hịch(bao gồm 1 tay cầm, 1 ống hút đường kính 5 mm, 1 ống hút đường kính 10 mm)
| 31 | Kìm kẹp kim ETH, hàm thẳng đường kính 5 mm, chiều dài 330 mm
| 32 | Kìm kẹp kim ETH, hàm cong trái, đường kính 5 mm, chiều dài 330 mm
| 33 | Kìm kẹp clip cầm máu cỡ trung bình lớn, tay cầm dạng súng, có thể xoay chiều, đường kính 10 mm, chiều dài 330 mm
| 34 | Kìm kẹp khối gắn liền dạng sóng,tay cầm có khóa, hàm hoạt động đôi, đường kính 5mm,chiều dài dụng cụ 330mm
| 35 | Clip titan EuroClips cỡ trung bình lớn(6 Clip/Khay;30 Khay/ Hộp)
| 36 | Dụng cụ nâng thực quản, đường kính 10 mm, chiều dài 330 mm
| 37 | Dụng cụ nâng thực quản, đường kính 10 mm, chiều dài 450 mm
| 38 | Cáp đốt điện đơn cực 3 m
| 39 | Cáp đốt điện lưỡng cực 3 m
| 40 | Khay lưới đựng ống soi phù hợp
| 41 | Hộp đựng dụng cụ phù hợp
| IV | Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.
- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng
15 | 15 | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1 | Đề nghị chào riêng giá đối với hệ thống CT và hệ thống server đi kèm
Ngoài các yêu cầu sau. Đề nghị nhà cung cấp chào đầy đủ thông tin cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết khác của hàng hóa
| I | Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: theo điện lưới Việt Nam
| II | Yêu cầu cấu hình tối thiểu:
| A | Phần cứng:
Khoang máy
Bóng X-quang
Đầu thu nhận
Máy phát
Bàn bệnh nhân
Trạm điều khiển
Hệ thống tái tạo hình ảnh
Trạm xử lý hình ảnh chuyên dụng, độc lập
| B | Phần mềm: Đề nghị nhà cung cấp chào cụ thể các phần mềm của thiết bị chào giá
Phần mềm tiêu chuẩn tối thiểu có:
Phần mềm/ Chức năng hướng dẫn chụp CT thông minh
Phần mềm/ Chức năng chụp
Phần mềm/ Chức năng xử lý ảnh
Chương trình hỗ trợ thăm khám
Chương trình giảm liều và theo dõi liều tia
Phần mềm trên máy trạm làm việc
| C | Phụ kiện:
02 Áo chì
Bộ định vị bệnh nhân: Giá đỡ đầu, giá đỡ tay chân, dây đai cố định bệnh nhân
Phantom cân chỉnh máy
Bộ đàm thoại, giao tiếp với bệnh nhân
Bộ lưu điện cho máy tính trạm thu nhận
02 Bàn đặt máy tính cho phòng điều khiển
01 Camera theo dõi bệnh nhân
Đèn đọc phim :01 cái
Máy bơm tiêm thuốc cản quang 1 nòng: 01 cái
Máy in phim khô: 01 cái
Máy hút ẩm : 01 cái
Ổn áp 3 pha công suất phù hợp: 01 cái
Thiết bị lưu trữ mạng: - Bộ VXL: Intel® Xeon® D-1531 6-core (12-thread) 2.2 GHz, Turbo Boost up to 2.7 GHz - Bộ nhớ: 16GB DDR4 ECC UDIMM (expandable up to 64 GB) - Ổ cứng: Số lượng 4 ổ, dung lượng 16TB / Vòng quay 7.200RPM / Cache 256MB - Số khay đựng ổ cứng: 12 khay 3.5"
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: nhà cung cấp chào thêm các thông số tốt hơn
Phần cứng hệ thống
| 1. | Khoang máy
Đường kính: ≥ 70 cm
Có Camera: quan sát bệnh nhân mọi lúc
Đèn cảm biến ánh sáng và đèn hướng dẫn nín thở
Có Lazer định vị trung tâm từ 3 hướng Coronal, Sagittal, Transversal thể hiện vị trí tâm ở mặt phẳng chụp
| 2. | Bóng X-quang
Dòng bóng tối thiểu (mA): 13 mA
Dòng bóng tối đa (mA): 240 mA
Dòng bóng tối đa với tái tạo lặp: 600 mA
Điện áp bóng (kV) gồm các mức: 80, 110, 130 kV
Có lọc tia thứ cấp
Kích thước tiêu điểm theo IEC 60336: có 02 tiêu điểm
- Tiêu điểm nhỏ: 0.8 x 0.4/ 8o
- Tiêu điểm lớn: 0.8 x 0.7/ 8o
Có Bộ lọc Thiếc
| 3. | Cao áp
Công suất tối đa: 32 kW
Công suất tương đương với tái tạo lặp: 80 kW
| 4. | Đầu thu nhận
Số lượng lát cắt/vòng quay: ≥ 32
Số lượng dãy đầu thu: ≥ 16
Số phần tử đầu thu: ≥12,000
Có khả năng tăng cường vùng tín hiệu thấp trong trường hợp độ suy giảm tia X cao
| 5. | Bàn bệnh nhân
Tải trọng ≥ 200 kg
| 6. | Trạm điều khiển phù hợp hệ thống
CPU 3.5 GHz
Bộ nhớ: 32 GB DDR4
Có card đồ họa:
Ổ cứng SSD ≥ 900 GB
Kích thước màn hình: 24 inch
Độ phân giải: 1,920 x 1,080
Có cổng USB 3.0
| 7. | Có hệ thống tái tạo hình ảnh
Ma trận tái tạo: 512 x 512
| 8 | Trạm làm việc tối thiểu
Cấu hình phần cứng:
CPU: 3,0 GHz
RAM: 32 GB
Dung lượng lưu trữ: ≥ 900 GB
Có card đồ họa
Màn hình y khoa cho chẩn đoán hình ảnh:
Màn hình: LCD
Kích thước ≥ 24 inch
Độ phân giải 1920 x 1200
Phần mềm hệ thống: Đề nghị nhà cung cấp chào cụ thể tính năng của các phần mềm của thiết bị chào giá
| IV | Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.
- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng
16 | 16 | Máy siêu âm tổng quát (4D màu, > 04 đầu dò) | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 1
Ngoài các yêu cầu sau. Đề nghị nhà cung cấp chào đầy đủ thông tin cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết khác của hàng hóa
| I | Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: theo điện lưới Việt Nam
| II | Yêu cầu cấu hình tối thiểu:
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn đồng bộ và xe đẩy đồng bộ: 01 hệ thống
Đầu dò Convex đa tần: 01 cái
Đầu dò Linear đa tần: 01 cái
Đầu dò Sector đa tần siêu âm tim: 01 cái
Đầu dò khối đa tần: 01 cái
Máy in nhiệt đen trắng: 01 cái
Bộ phần mềm: 01 bộ
Bộ phần mềm Dicom: 01 bộ
Lưu điện online 2 KVA: 01 chiếc
Máy in đen trắng: 01 cái
Máy in màu: 01 cái
Bộ máy vi tính: 01 bộ
Bộ bàn ghế máy tính: 01 bộ
Gel siêu âm 5 lít: 01 Can
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: nhà cung cấp chào thêm các thông số tốt hơn
Thông số hệ thống:
Có bánh xe, có khoá và phanh hãm, có tay cầm đẩy máy.
Màn hình điều khiển: Màn hình LCD hoặc tương đương, kích thước ≥10 inchs
Màn hình hiển thị: LCD hoặc tương đương, kích thước ≥ 21 inchs
Ổ cắm đầu dò hoạt động: ≥ 04 cổng
Độ sâu hiển thị ảnh lên đến: ≥ 30 cm
Tốc độ thu hình tối đa: ≥ 1900 khung hình/giây
Số kênh xử lý số hóa: ≥ 1.000.000 kênh
Dải động hệ thống: ≥ 200dB
Quản lý dữ liệu, bao gồm:
- Dữ liệu hình ảnh
- Dữ liệu đo lường
- Dữ liệu bệnh nhân
- Lưu trữ dữ liệu: ổ cứng ≥ 500 GB
Các chế độ hoạt động tối thiểu:
B-mode
M-mode
Mode Doppler màu
Mode Doppler năng lượng
Mode Doppler xung
Các thông số quét: Đề nghị các nhà cung cấp chào cụ thể các thông số quét của các mode
Các chức năng đo đạc tối thiểu có
Các phép đo cơ bản: + Đo khoảng cách + Đo khoảng cách từ bề mặt da + Đo góc + Diện tích và chu vi: elip, trace + Đo thể tích + Đo thể tích dòng chảy + Đo hẹp
Các phép đo và tính toán sản khoa
Đo lường và tính toán phụ khoa
Phân tích mạch
Đo lường trong siêu âm tim
Chương trình tính toán cân nặng thai nhi
Các thông số kết nối
Khả năng kết nối tối thiểu gồm có: USB
Các thông số của đầu dò:
Đầu dò Convex đa tần:
Ứng dụng: Ổ bụng, sản phụ khoa, nhi, ...
Dải tần: từ ≤ 2.5 đến ≥ 5 MHz
Số chấn tử: ≥ 120
Đầu dò Linear đa tần:
Ứng dụng: Phần nông (các bộ phận nhỏ), mạch máu, cơ xương khớp,..
Dải tần: từ ≤ 4.0 đến ≥ 12 MHz
Số chấn tử: ≥ 190
Đầu dò Sector đa tần siêu âm tim
Ứng dụng: tim người lớn, tim trẻ em
Dải tần: từ ≤ 2.0 đến ≥ 4.0 MHz
Số chấn tử: ≥ 80
Trường quan sát: ≥ 90 độ
Đầu dò khối đa tần:
Ứng dụng: Bụng, sản khoa, phụ khoa
Dải tần: từ ≤ 3.0 đến ≥ 6.0 MHz
Số chấn tử: ≥ 128
Máy in nhiệt đen trắng
Độ phân giải: ≥ 320 dpi
Khổ giấy in: ≥ 110 mm
In nhiệt
Bộ máy tính
CPU: Là loại Core i5 trở lên
RAM: ≥ 8GB
Ổ cứng: HDD: ≥ 1TGB và SSD ≥ 240GB
Bàn phím, chuột
Màn hình máy tính LCD hoặc tương đương, kích thước ≥ 21 inch
Máy in màu
Tốc độ in: ≥ 15 trang/ phút
Bộ lưu điện ≥2KVA online
| IV | Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.
- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng
17 | 17 | Máy X quang răng | Máy X quang răng | Máy | 1
Ngoài các yêu cầu sau. Đề nghị nhà cung cấp chào đầy đủ thông tin cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết khác của hàng hóa
| I | Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: theo điện lưới Việt Nam
| II | Yêu cầu cấu hình tối thiểu:
- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy.
Phụ kiện
- Tủ điều khiển và nguồn phát tia cao tần: 01 bộ;
- Bóng phát tia: 01 bộ;
- Khối chụp toàn cảnh kèm cánh đỡ: 01 bộ;
- Cảm biến chụp toàn cảnh, mặt nghiêng: 01 bộ
- Phần mềm thu và xử lý hình ảnh: 01 bộ;
- Phần mềm CT Conebeam: 01 bộ
- Bộ máy tính: 01 bộ;
- Bộ lưu điện (UPS): 01 bộ;
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo quản, bảo trì và sửa chữa tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ.
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: nhà cung cấp chào thêm các thông số tốt hơn
Máy chính
Tủ điều khiển và nguồn phát tia cao tần
- Điện áp tối đa: ≥ 85 kV;
- Dòng điện tối đa: ≥ 8 mA;
- Thời gian chụp: đề nghị nhà cung cấp chào cụ thể các chế độ chụp và thời gian chụp
Bóng phát tia
- Kích cỡ tâm tiêu điểm: ≤ 0,5 mm;
- Góc đích anode: ≥ 5 độ;
- Điện áp tối đa: ≥ 90 kV;
- Trữ lượng nhiệt anode: ≥ 40 kHU.
Khối chụp toàn cảnh kèm cánh đỡ
- Có thanh định vị bệnh nhân.
- Có laser định vị.
- Có tay nắm cho bệnh nhân.
- Kiểu bệnh nhân: Nam / Nữ / Trẻ em.
Cảm biến số hóa
- Công nghệ: Tấm phẳng CMOS hoặc CCD hoặc tương đương;
- Độ phân giải cảm biến sensor: ≥ 4,5 lp/mm.
Phần mềm thu và xử lý hình ảnh
Đề nghị nhà cung cấp chào cụ thể các phần mềm
Phụ kiện
Máy vi tính.
- Cấu hình tối thiểu:
+ CPU: Core i5 hoặc cao hơn;
+ Tốc độ vi xử lý: ≥ 2,5 GHz;
+ RAM: ≥ 8 GB;
+ Dung lượng bộ nhớ (ổ cứng) tổng cộng ≥ 1 TB;
- Màn hình màu:
* Kích thước: ≥ 21 inch;
* Số lượng: ≥ 01 cái;
* Độ phân giải: ≥ 1.280 × 1.024 điểm ảnh.
Bộ lưu điện (UPS)
- Công nghệ online, điện áp ra: 220VAC, tần số 50 Hz;
- Công suất: ≥ 3KVA
| IV | Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.
- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng
18 | 18 | Máy cấy máu tự động | Máy cấy máu các loại | Máy | 1
Ngoài các yêu cầu sau. Đề nghị nhà cung cấp chào đầy đủ thông tin cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết khác của hàng hóa
| I | Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: theo điện lưới Việt Nam
| II | Yêu cầu cấu hình tối thiểu:
Máy chính: 01 chiếc
Bộ quét mã vạch : 01 bộ
Bộ lưu điện online ≥3KVA: 01 chiếc
Máy in đen trắng: 01 chiếc
Bàn Inox mặt đá: 01 chiếc
Bộ bàn ghế làm việc: 01 bộ
Bộ chuẩn máy: 01 bộ
Chai cấy máu hiếu khí: 01 bộ
Chai cấy máu kỵ khí: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: nhà cung cấp chào thêm các thông số tốt hơn
- Hệ thống máy cấy máu hoàn toàn tự động có thể phát hiện vi khuẩn, nấm và/hoặc vi khuẩn lao có trong mẫu máu và mẫu dịch vô khuẩn
- Hệ thống phát hiện vi khuẩn: hoạt động theo nguyên lý đo màu
- Sử dụng công nghệ đo màu nếu vi khuẩn có hiện diện trong mẫu xét nghiệm, CO2 được sản xuất khi các vi sinh vật chuyển hóa chất nền trong môi trường nuôi cấy. Khi sự tăng trưởng của vi sinh vật sản xuất CO2, màu cảm biến ở đáy mỗi chay cấy thay đổi từ tối sang sáng
- Có tính năng tự động ủ, lắc và theo dõi liên tục chai môi trường đã cấy bệnh phẩm.
- Có tính năng báo động bằng âm thanh và hiển thị trên màn hình khi phát hiện mẫu dương tính.
- Màn hình chuyển màu vàng khi có chai dương tính, chuyển màu đỏ khi có lỗi.
- Máy có tính năng tự động chuẩn và nhận biết chai ngay lập tức nhờ bộ phận giữ chai có trong mỗi ô.
Công suất máy: ≥120 chai Thời gian đọc: ≤ 10 phút/ lần
Có kết nối hệ thống LIS
Bộ máy tính
- Bộ máy tính kèm theo có cấu hình tối thiểu: CPU core i5, tốc độ 2,6 GHz; RAM 4GB; Ổ cứng: 500GB; Ổ DVD R/W; - Màn hình LCD ≥19 inch; - Bàn phím; Chuột quang; Cổng USB.
Máy in màu
Loại máy: máy in phun
Tốc độ in: ≥33 trang/ phút (Đen trắng), ≥15 trang/ phút (màu)
Độ phân giải: ≥5760x1440dpi
Khổ giấy: A4
Bộ lưu điện online: ≥ 3KVA
| IV | Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.
- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng
19 | 19 | Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ | Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ | Máy | 1
Ngoài các yêu cầu sau. Đề nghị nhà cung cấp chào đầy đủ thông tin cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết khác của hàng hóa
| I | Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: theo điện lưới Việt Nam
| II | Yêu cầu cấu hình tối thiểu:
- Máy chính: 01 chiếc
- Máy tính: 01 chiếc
- Máy in laser: 01 chiếc
- Bộ lưu điện ≥2KVA
- Phụ kiện đồng bộ của nhà sản xuất
- Hóa chất đi kèm 200 thẻ
- Phần mềm: 01 bộ
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo quản, bảo trì và sửa chữa tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ.
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: nhà cung cấp chào thêm các thông số tốt hơn
Nguyên lý định danh: Dùng phương pháp đo màu hoặc tương đương
 Nguyên lý kháng sinh đồ: Dựa trên kỹ thuật MIC (nồng độ ức chế tối thiểu) hoặc tương đương
 Hệ thống máy định danh và làm kháng sinh đồ là hệ thống tự động
 Máy chính liền một khối: buồng hút chân không, buồng ủ, hệ thống quang học, hệ thống vận chuyển, khối đọc mã vạch, quản lý nhiệt độ, thời gian đọc 15 phút/lần.... Máy theo dõi liên tục và thông báo quá trình hoạt động ra màn hình theo dõi.
 Công suất: ≥ 15 test (card)
 Khả năng định danh vi sinh vật:
+ Nhóm vi khuẩn Gram âm: ≥ 160 loài
+ Nhóm vi khuẩn Gram dương: ≥ 128 loài
+ Các loài nấm: ≥ 57 loài
+ Nhóm các vi khuẩn Neisseria/ Haemophilus: ≥ 36 loài
+ Nhóm Corynebacteria và vi khuẩn kỵ khí: ≥ 91 loài
 Khả năng làm kháng sinh đồ :
+ Nhóm trực khuẩn Gram âm: ≥ 78 kháng sinh và ESBL
+ Nhóm Staphylococci, Enterococci: ≥ 67 kháng sinh, 4 test sàng lọc kháng aminoglycoside nồng độ cao và kháng Clindamycin cảm ứng
+ Streptococci: ≥ 18 kháng sinh, kháng Clindamycin cảm ứng và hiệp đồng gentamicin
+ Streptococcus pneumoniae: ≥ 23 kháng sinh
+ Nấm: ≥ 6 kháng nấm
 Có chế độ quản lý thẻ xét nghiệm bằng mã vạch
|  |  Có đầu đọc mã vạch |  |  |  | Máy đọc mã vạch ngoài cũng đc
 Thời gian định danh các nhóm: Đề nghị nhà thầu chào cụ thể thời gian định danh của từng nhóm vi khuẩn, nấm
 Thẻ định danh và kháng sinh đồ không cần phải sử dụng thêm bất kỳ loại hóa chất nào khác ngoài dung dịch nước muối 0,45% pha huyền dịch vi khuẩn.
+ Thẻ định danh: có ≥64 giếng được phủ hoá chất phù hợp tính chất sinh vật hóa học của vi sinh vật.
+ Thẻ kháng sinh đồ: ≥ 64 giếng, được phủ khoảng 18 – 20 loại kháng sinh khác nhau với các nồng độ khác nhau dựa trên nồng độ ức chế tối thiểu (MIC).
 Phần mềm: kết nối được với hệ thống LIS
 Máy tính: Đồng bộ theo máy, có cấu hình tối thiểu: CPU: tối thiểu Core i5 hoặc tốt hơn, RAM: ≥16 GB, Ổ cứng: SSD ≥ 256 Gb và HDD ≥ 1 TB, hệ điều hành: Windows bản quyền, Màn hình màu LCD ≥20 inches, Bàn phím, chuột.
 Máy in laser: Tốc độ: ≥ 16 trang/phút Độ phân giải: ≥ 600x600 dpi
| IV | Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.
- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng
20 | 20 | Máy nhuộm tiêu bản | Máy nhuộm tiêu bản | Máy | 1
Ngoài các yêu cầu sau. Đề nghị nhà cung cấp chào đầy đủ thông tin cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết khác của hàng hóa
| I | Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: theo điện lưới Việt Nam
| II | Yêu cầu cấu hình tối thiểu:
- Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 máy;
- Phụ kiện khác:
+ Bể chứa hóa chất nhuộm: ≥ 20 cái;
+ Bể chứa nước rửa: ≥ 03 cái;
+ Bộ giá chứa lam nhuộm: ≥ 01 bộ;
+ Bộ lọc than hoạt tính: 01 bộ;
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo quản, bảo trì và sửa chữa tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ.
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: nhà cung cấp chào thêm các thông số tốt hơn
Máy chính
- Số lượng chương trình nhuộm: ≥ 20;
- Số bước trong mỗi chương trình nhuộm: ≥ 20;
- Số lượng lam / giá nhuộm: ≥ 20;
- Thời gian ngâm cho mỗi bước tối đa: ≥ 50 phút;
- Có màn hình hiển thị thông số và cài đặt;
- Có bảng điều khiển;
- Có cảnh báo an toàn khi hệ thống lỗi;
- Có chế độ thực hiện nhiều quá trình nhuộm liên tục;
- Hệ thống khuấy lập trình độc lập cho mỗi bể
- Loại bể có nắp độc lập;
- Dung tích bể tối đa: ≥ 260 ml;
- Nguồn dự phòng:
+ Tích hợp sẵn trong máy hoặc bên ngoài;
+ Tự động chuyển đổi trong trường hợp mất điện;
Phụ kiện
- Tương thích cho thiết bị, gồm:
+ Bể chứa hóa chất nhuộm;
+ Bể chứa nước rửa;
+ Bộ giá chứa lam nhuộm;
+ Bộ lọc than hoạt tính.
| IV | Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.
- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng
21 | 21 | Máy phân tích điện giải đồ | Máy phân tích điện giải đồ | Máy | 1
Ngoài các yêu cầu sau. Đề nghị nhà cung cấp chào đầy đủ thông tin cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết khác của hàng hóa
| I | Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: theo điện lưới Việt Nam
| II | Yêu cầu cấu hình tối thiểu:
Máy phân tích điện giải đồ kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, trong đó bao gồm:
- Máy chính: 01 chiếc
- Máy in nhiệt tích hợp trong máy: 01 chiếc
- Hóa chất và phụ kiện tiêu chuẩn kèm máy: 01 bộ
+ Thuốc thử xét nghiệm định lượng đa thông số điện giải (K, Na, Cl, Ca, pH), quy cách (Cal A: 650ml + Cal B: 200ml), quy cách (10x1ml): 01 hộp
+ Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng (Na, K, Cl, Ca, pH): 01 hộp
+ Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải, quy cách (10x5ml): 01 hộp
+ Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải, quy cách (3x2ml): 01 hộp
+ Bộ điện cực K, Na, Cl, Ca, pH, Ref: 01 bộ
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh, tiếng Việt): 01 quyển.
- Khay chuyển mẫu tự động 25 vị trí: 01 chiếc
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: nhà cung cấp chào thêm các thông số tốt hơn
- Máy phân tích đo nồng độ natri, kali, clo, canxi, pH trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần và nước tiểu.
- Thông số đo và độ nhạy:
Điện cực
Điện cực kali (K+): Dải đo: ≤0.50 – ≥15.00 mmol/L
Điện cực natri (Na+): Dải đo: ≤20.0 – ≥200.0 mmol/L
Điện cực clo (Cl-): Dải đo: ≤20.0 – ≥200.0 mmol/L
Điện cực canxi (Ca2+): Dải đo: ≤0.10 – ≥5.00 mmol/L
Điện cực pH (pH): Dải đo: ≤6.00 – ≥9.00
- Công suất: ≥65 xét nghiệm/giờ đối với các điện cực Na/K/Cl/Ca/pH.
- Lượng mẫu: ≤65 µl khi sử dụng chế độ chạy mẫu có khay chuyển mẫu tự động. ≤150 µl khi sử dụng chế độ chạy mẫu thủ công.
- Loại mẫu: Máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu.
- Khay chuyển mẫu: Khay nhỏ với ≥25 vị trí đặt bệnh phẩm.
- Màn hình: Màn hình cảm ứng với độ rộng ≥7 inch với độ phân giải ≥800 x 480 pixel.
- Có đầu đọc barcode: Được gắn sẵn trong máy và quét thông tin bệnh nhân tự động.
- Máy in nhiệt tích hợp trong máy
- Bộ nhớ: Bộ nhớ trong lưu trữ: ≥5000 kết quả bệnh nhân, ≥5000 kết quả QC hoặc giá trị chuẩn, ≥20.000 bệnh nhân với bộ nhớ mở rộng.
- Kết nối tối thiểu có: cổng USB
- Phần mềm: kết nối được với hệ thống LIS
| IV | Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.
- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng
22 | 22 | Máy xét nghiệm máu lắng tự động | Máy xét nghiệm máu lắng tự động các loại | Máy | 1
Ngoài các yêu cầu sau. Đề nghị nhà cung cấp chào đầy đủ thông tin cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết khác của hàng hóa
| I | Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: theo điện lưới Việt Nam
| II | Yêu cầu cấu hình tối thiểu:
- Máy chính: 01 bộ
- Dây nguồn: 01 dây
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Việt+ tiếng Anh): 01 bộ
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: nhà cung cấp chào thêm các thông số tốt hơn
- Công suất: ≥ 60 xét nghiệm/ giờ
- Nguyên lý: Cảm biến hồng ngoại
- Kênh đo: ≥ 30 kênh
- Khả năng nạp mẫu: ≥ 30 mẫu
- Thời gian đo: ≤ 30 phút
- Bước đọc: 0.2mm
- Độ sai số: ≤0.3% hoặc ≤ 2mm/giờ
- Độ phân giải kết quả: ≤ 1mm/giờ
- Độ cao lượng máu trong ống: trong khoảng 50mm – 64mm
- Màn hiển thị LCD hoặc tương đương, cảm ứng.
- Máy in: Máy in nhiệt gắn sẵn trên máy.
- Phần mềm: kết nối được với hệ thống LIS
| IV | Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.
- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng
23 | 23 | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 1
Ngoài các yêu cầu sau. Đề nghị nhà cung cấp chào đầy đủ thông tin cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết khác của hàng hóa
| I | Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: theo điện lưới Việt Nam
| II | Yêu cầu cấu hình tối thiểu:
- Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
- Máy tính: 01 bộ
- Máy in: 01 chiếc
- Bộ lưu điện: 01 bộ
- Bộ lọc nước: 01 bộ
- Bộ hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ (gồm Urea, ALT, Glucose, Creatinine mỗi loại ≥ 500 xét nghiệm)
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Việt+ tiếng Anh): 01 bộ
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: nhà cung cấp chào thêm các thông số tốt hơn
1. Máy chính
- Chủng loại: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động hoàn toàn, truy nhập ngẫu nhiên với khả năng làm xét nghiệm cấp cứu.
- Công suất: ≥ 400 xét nghiệm/giờ
- Hỗ trợ tối thiểu các loại xét nghiệm: điểm cuối, động học, điểm cố định
- Phương pháp phân tích: tối thiểu bao gồm so màu, miễn dịch đo độ đục, ngưng kết latex, miễn dịch gắn enzyme.
- Số lượng xét nghiệm cài được trên máy: ≥ 120 xét nghiệm
- Thể tích mẫu: ≤ 25 µl
- Thể tích hóa chất: ≤ 250 µl
- Tổng thể tích phản ứng: ≤ 350 µl
- Số vị trí để mẫu thử: ≥ 100 vị trí
- Nhận dạng mẫu thử: bằng Barcode
- Nhận dạng hóa chất: bằng Barcode
- Có chương trình tự động pha loãng trước mẫu thử
- Có khay cấp cứu riêng biệt được giữ lạnh, có ≥ 20 vị trí để mẫu.
- Có hệ thống giữ lạnh cho khoang hóa chất từ 4ºC đến 12ºC hoặc tốt hơn
- Có hệ thống giữ lạnh cho chất hiệu chuẩn và chất kiểm chuẩn
- Khoang hóa chất: ≥ 75 vị trí
- Kim hút hóa chất và bệnh phẩm riêng biệt
- Que khuấy trộn dung dịch phản ứng: ≥ 6 que khuấy
- Cuvette được làm bằng thuỷ tinh vĩnh cửu, quang lộ: ≤ 5 mm
- Hệ thống ủ cuvette: ủ nước cách ly
- Làm được đồng thời ≥ 60 loại xét nghiệm
- Hệ thống phân phối mẫu: tối thiểu bao gồm các chức năng nhận biết mức chất lỏng, nhận biết va chạm và nhận biết tắc.
- Có chức năng tự động rửa cuvette
- Nguồn sáng: dùng đèn Halogen hoặc tốt hơn
- Hệ thống quang học:
+ ≥ 13 bước sóng và dùng cách tử
+ Dải phổ: từ ≤ 340 nm đến ≥ 800 nm
+ Dải hấp thụ từ 0 đến ≥ 3,0 OD
- Khả năng lưu trữ dữ liệu: ≥ 100.000 mẫu và theo dõi phản ứng ≥ 200.000 xét nghiệm
- Lượng nước cần để vận hành máy: ≤ 20 lít/giờ
Máy tính
CPU: Core i5 hoặc tốt hơn
Ổ cứng: ≥ 450 GB
RAM: ≥ 4 GB
Màn hình: ≥ 19 inch
Chuột, bàn phím: 01 bộ
Máy in
Khổ giấy in: A4
Tốc độ: ≥ 12 trang/phút
Độ phân giải: ≥ 600 x 600 dpi
Bộ lưu diện
Chủng loại: Online
Công suất: ≥ 6 kVA
2. Bộ lọc nước
Công suất: ≥ 30 lít/giờ
| IV | Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.
- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng
24 | 24 | Kính hiển vi (có camera) | Kính hiển vi | Cái | 1
Ngoài các yêu cầu sau. Đề nghị nhà cung cấp chào đầy đủ thông tin cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết khác của hàng hóa
| I | Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: theo điện lưới Việt Nam
| II | Yêu cầu cấu hình tối thiểu:
Kính hiển vi kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, trong đó bao gồm:
- Máy chính: 01 chiếc
- Bàn soi: 01 cái
- Thị kính 10X/20mm: 02 cái
- Bộ vật kính 4X, 10X, 40X, 100X: 01 bộ
- Dầu soi vật kính 100X (5ml): 01 lọ
- Tụ quang N.A.1.25 và bộ lọc sáng trắng: 01 chiếc
- Tấm phủ máy + hộp xốp đựng máy: 01 bộ
- Dây nguồn: 01 chiếc
- Bộ máy tính: 01 bộ
- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: nhà cung cấp chào thêm các thông số tốt hơn
Kính thị giác
- Thị kính 10X/20 mm có phạm vi mở rộng với trường nhìn 20 mm ±10% và điốp có thể điều chỉnh
Đầu kính
- Đầu loại Siedentopf hai mắt và ba mắt với ống nghiêng 30°. Khoảng cách giữa các đồng tử từ ≤48 đến ≥75 mm.
- Đầu ba mắt của mẫu hiệu chỉnh vô cực có bộ chọn đường quang (100:0 / 50:50) và điều chỉnh ± 5 diopter trên cả hai ống Ø 30 mm
- Đầu ba mắt của mẫu hiệu chỉnh vô cực có bộ tách chùm cố định tích hợp (50:50) và điều chỉnh ± 5 diop trên ống bên trái Ø 30 mm
- Đầu ba trục có bộ tách chùm cố định 50:50 tích hợp sẵn và một bộ điều chỉnh diop ± 5 trên ống bên trái Ø 23,2 mm
- Đầu ba mắt đi kèm với cổng ảnh Ø 23,2 mm
Bàn soi
- Được trang bị bàn soi cơ học X-Y 79 x 52 mm tích hợp
Tiêu điểm
- Điều chỉnh thô và tinh.
Độ chiếu sáng
- Chiếu sáng nội soi có thể điều chỉnh ≥3 W
Bộ máy tính: Đề nghị nhà cung cấp chào cụ thể thông số
| IV | Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.
- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng
25 | 25 | Tủ ấm | Tủ ấm | Cái | 1
Ngoài các yêu cầu sau. Đề nghị nhà cung cấp chào đầy đủ thông tin cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết khác của hàng hóa
| I | Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: theo điện lưới Việt Nam
| II | Yêu cầu cấu hình tối thiểu:
Tủ chính: 01 chiếc
Khay để dụng cụ: 02 chiếc
Giá để dụng cụ: 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: nhà cung cấp chào thêm các thông số tốt hơn
Dung tích ≥ 110 lít
Khoảng nhiệt độ hoạt động: từ ≤ 5 độ C ≥ 80 độ C
Độ phân giải giá trị cài đặt: 0,1 độ C
Có màn hình hiển thị
Cổng Ethernet phía sau thiết bị để đọc dữ liệu ghi và ghi trực tuyến
Cấu trúc lớp vỏ bằng thép không gỉ, phía sau bằng thép mạ kẽm
Bộ đếm ngược thời gian cài đặt có thể điều chỉnh từ 1 phút đến 99 ngày
| IV | Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.
- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng
26 | 26 | Máy giặt | Máy giặt công nghiệp | Chiếc | 2
Ngoài các yêu cầu sau. Đề nghị nhà cung cấp chào đầy đủ thông tin cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết khác của hàng hóa
| I | Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: theo điện lưới Việt Nam
| II | Yêu cầu cấu hình tối thiểu:
- Máy chính và bộ phụ kiện đi kèm theo: 01chiếc
Hệ thống cấp và xả nước: 01 hệ thống
Bơm tăng áp: 01 chiếc
Tủ điện 3 pha có chống đảo pha: 01 bộ
Cáp nguồn từ tủ điện vào máy: 01 bộ
Bệ đặt máy: 01 bệ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: nhà cung cấp chào thêm các thông số tốt hơn
Công suất: ≥ 60 Kg/ mẻ
Lồng giặt được làm bằng thép không gỉ
Tối thiểu có các chương trình giặt, vắt
Tốc độ giặt: Từ ≤26 vòng/phút đến ≥36 vòng/phút
Tốc độ vắt: ≤ 500 vòng/ phút đến ≥700 vòng/ phút
Thể tích lồng giặt: ≥ 550 lít
Công suất motor: ≤7,5 Kw
Công suất tạo nhiệt: ≥34 Kw
| IV | Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.
- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng
27 | 27 | Máy sắc thuốc đông y và đóng túi tự động 2 nồi | Máy sắc thuốc | Máy | 1
Ngoài các yêu cầu sau. Đề nghị nhà cung cấp chào đầy đủ thông tin cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết khác của hàng hóa
| I | Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: theo điện lưới Việt Nam
| II | Yêu cầu cấu hình tối thiểu:
Máy chính: 01 cái
Dây nguồn: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: nhà cung cấp chào thêm các thông số tốt hơn
Dung tích: ≥50L (≥25L / ≥25L)
- Dung tích đóng gói: ≤ 60- ≥ 300ml
- Tốc độ đóng gói tối thiểu: 12 túi/phút
- Có thể sắc thuốc và đóng túi trên cùng 1 thiết bị
| IV | Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.
- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng
28 | 28 | Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng công nghệ plasma | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Máy | 1
Ngoài các yêu cầu sau. Đề nghị nhà cung cấp chào đầy đủ thông tin cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết khác của hàng hóa
| I | Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: theo điện lưới Việt Nam
| II | Yêu cầu cấu hình tối thiểu:
- Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
- Giá để dụng cụ: 02 cái
- Vật tư tiêu hao: 01 bộ
- Dây nguồn: 01 bộ
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Việt+ tiếng Anh): 01 bộ
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: nhà cung cấp chào thêm các thông số tốt hơn
- Là loại thiết bị tiệt trùng nhiệt độ thấp sử dụng công nghệ plasma khí H2O2
- Thể tích khoang xử lý: ≥ 100L
- Buồng tiệt trùng được làm bằng thép không rỉ
- Nhiệt độ làm việc: ≤ 60 độ C
- Thời gian xử lý ngắn nhất: ≤ 35 phút
- Thời gian xử lý tiêu chuẩn: ≤ 65 phút
- Hóa chất tiệt khuẩn: dạng đơn liều
- Có khả năng tiệt khuẩn dây, dụng cụ nội soi
- Có tích hợp máy in nhiệt
- Có chức năng cảnh báo, báo hiệu
- Có màn hình hiển thị
| IV | Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.
- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng
29 | 29 | Máy xông thuốc bắc cục bộ | Máy xông thuốc bắc cục bộ | Cái | 1
Ngoài các yêu cầu sau. Đề nghị nhà cung cấp chào đầy đủ thông tin cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật chi tiết khác của hàng hóa
| I | Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023 trở đi
- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương
- Điện nguồn sử dụng: theo điện lưới Việt Nam
| II | Yêu cầu cấu hình tối thiểu:
- Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
+ Xô chứa nước: 01 cái
+ Ca đong nước: 01 cái
+ Đầu phun hơi: 01 cái
+ Túi đựng thuốc: 02 cái
+ Miếng thẩm hút: 02 cái
+ Cầu chì: 02 cái
+ Bộ dụng cụ vệ sinh máy: 01 bộ
+ Khóa: 02 cái
- Dây nguồn: 01 bộ
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Việt+ tiếng Anh): 01 bộ
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật tối thiểu: nhà cung cấp chào thêm các thông số tốt hơn
- Phương pháp đo nhiệt độ hồng ngoại theo dõi nhiệt độ bề mặt da trong quá trình xông hơi.
- Dung tích tối đa của nồi xông hơi: ≥2.4 lít
- Phương pháp điều khiển: Bằng vi xử lý hoặc máy vi tính, màn hình cảm ứng LCD
- Có chức năng chống rò rỉ tự động và ngăn cháy khô tự động;
- Có bộ phận cho hơi nước ngưng tụ.
- Thời gian gia nhiệt: ≤ 15 phút
- Thời gian điều trị: 1~ ≥ 99 phút. Khi thời gian điều trị đạt đến giá trị đặt trước, máy có âm báo và bộ phận gia nhiệt sẽ tự động ngừng hoạt động;
- Nhiệt độ hoạt động và phạm vi công suất cài đặt: Công suất gia nhiệt có thể điều chỉnh trong khoảng 550W đến ≥ 1000W
| IV | Yêu cầu khác:
- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng cuối cùng.
- Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), tờ khai hải quan và các tài liệu khác
- Thời gian bảo hành thiết bị kể từ khi bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng: ≥ 12 tháng.
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng

## Sheet1
Time line
Chốt gửi cấu hình cho BV | 2024-06-27
Đăng mời chào giá | 2024-06-28
2024-06-29
2024-06-30
2024-07-01
2024-07-02
2024-07-03
2024-07-04
2024-07-05
2024-07-06
2024-07-07
Có báo giá sau 10 ngày | 2024-07-08
2024-07-09
2024-07-10
2024-07-11
2024-07-12
2024-07-13
2024-07-14
2024-07-15
2024-07-16
2024-07-17
2024-07-18
2024-07-19
2024-07-20
2024-07-21
2024-07-22
2024-07-23
2024-07-24
2024-07-25
2024-07-26
2024-07-27
2024-07-28
2024-07-29
2024-07-30
2024-07-31
2024-08-01
2024-08-02
2024-08-03
2024-08-04
2024-08-05
2024-08-06
2024-08-07
2024-08-08
2024-08-09
2024-08-10
2024-08-11
2024-08-12
2024-08-13
2024-08-14
2024-08-15
2024-08-16
2024-08-17
2024-08-18
2024-08-19
2024-08-20
2024-08-21
2024-08-22
2024-08-23
2024-08-24
2024-08-25
2024-08-26
2024-08-27
2024-08-28
2024-08-29
2024-08-30
2024-08-31
2024-09-01
2024-09-02
2024-09-03
2024-09-04
2024-09-05
2024-09-06
2024-09-07
2024-09-08
2024-09-09
2024-09-10